## Sheet1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Rudarsko-geološko-naftni fakultet - 2022.g.
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA |  | PRILOG 1
prijenosni XRF
1. | 2. | 3. | 4.
Redni broj | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju (broj stranice)
|  | (Upisati karakteristike ponuđene opreme) | (ukoliko je dokumentacija preuzeta sa proizvođačeve WEB stranice, molimo navesti link)
Prijenosni XRF
1. | Područje rada od Mg-U (da/ne)
2. | Napon RTG cijevi najmanje 50 kV (da/ne)
3. | SDD detektor velike površine 25 mm m2/large area SDD 25 mm m2 (da/ne)
4. | Kalibracija slijediva do referentnih materijala (da/ne)
5. | Uključena soil i mining kalibracija + za svaku kalibraciju 1 CRM standard za provjeru (da/ne)
6. | Mogućnost nadogradnje daljnim kalibracijama (da/ne)
7. | Maksimalna masa XRF uređaja do 1,5 kg (navedite masu uređaja u kg)
8. | Integrirana kamera za provjeru točke mjerenja (da/ne)
9. | Spajanje na vanjske jedinice Wi-Fi, Bluetooth (da/ne)
10. | Mogućnost GPS zapisa lokacije mjerenja (da/ne)
11. | Podložak bez signala za mjerenje prahova/background plate (da/ne)
12. | Zaštitna olovna kapa za mjerenje u laboratoriju/teren (da/ne)
13. | Kapacitet pojedine baterije za 10 sati kontinuiranog rada - 2 kom (da/ne)
14. | Pripadajući softvare za rad na računalu i prijenosnim uređajima (da/ne)
15. | Prijenosni stalak za rad (navedite masu u kg)
16. | Senzor udaljenosti/proximity sensor (da/ne)
17. | Ekran za prikaz osjetljiv na dodir ne manji od 4,1" (da/ne)
18. | Prijenosni XRF spektralni analizator mora biti nov, ne raspakiran, u zaštitnom koferu (da/ne)
Opći uvjeti
Rok isporuke | Rok isporuke instrumenta: 60 dana od potpisivanja ugovora. (da/ne)
Jamstvo | Minimalno 24 mjeseci jamstva na uređaj od datuma potpisa zapisnika o uspješnom puštanju u rad i primopredaji opreme. (broj mjeseci)
Obuka i puštanje u rad | Uključeno u cijenu (da/ne)
Dostupnost zamjenskih dijelova | Zamjenski dijelovi moraju biti dostupni u razdoblju od 8 godina nakon prihvata opreme od stane korisnika. (da/ne)